## 总项目表
项目 | 次级项目 | 条款 | 数据输入要求 | 额外要求 | 类型 | 检测前提 | 周期 | 阈值 | 开发阶段 | 备注 | 模体要求
等中心的指示（激光灯） |  | 6.5.2 | 5个输入值 | 需要计算矢量位移，需要显示直观的输入界面 | 物理刻度目视 | 等中心明确 | 一天 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 三轴要有刻度，最好扁平，刻度需要在较暗的黄灯情况下被辨识，刻度为mm，能平摊成接近床板宽度
旋转运动标尺的零刻度位置 | 治疗床面纵向转动轴 | 6.6.3 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 | 尺机械测量 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 | 能替代角度尺或水平尺
旋转运动标尺的零刻度位置 | 治疗床面横向转动轴 | 6.6.3 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 | 尺机械测量 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化
治疗床的刚度 | 横向（侧向倾斜角度） | 6.8.2 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 | 尺机械测量 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤0.5° | 第五阶段 | 复杂转化 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽
治疗床的刚度 | 横向（高度的变化） | 6.8.2 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 | 尺机械测量 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤5 mm | 第五阶段 | 复杂转化 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽
治疗床的等中心旋转 |  | 6.9 | 2个输入值（最大偏差，所处的床角度） |  | 尺机械测量，未来用影像分析替代 | 床上等中心位置明确，床面负重 | 一个月 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 能指示等中心位置，在EPID上呈现清晰的小点，总重为70kg
治疗床的刚度 | 纵向（高度的变化） | 6.8.1 | 1个输入值 | 需要显示直观的输入界面 | 尺机械测量，未来用影像分析替代 | 床面负重，直接测量 | 一年 | ≤5 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽
剂量偏差 |  | 6.1.1 | 每个能量一个输入值 | 需要设置并显示测量条件及标准对应值2Gy | 剂量计测量 | 直接测量 | 一周 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化 | 在中轴线上，模体要能替代10cm及5cm水，能支持0.6cc电离室
重复性（剂量） |  | 6.1.2 | 每个能量要输1-5个值 | 需要统计输入值的数量，并代入公式，需要显示测量条件 | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤0.5% | 第四阶段 | 简单转化
日稳定性（剂量） |  | 6.1.6 | 每个能量需要设置两个检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计出每个检查点上的平均输入值，并代入公式，需要显示测量条件及标准对应值2Gy | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化
线性 | 剂量 | 6.1.3.2 | 每个能量要输4个检测点，每个检查点需要1-5个输入值 | 需要统计每个检测点下输入值的数量，并代入公式，需要显示每个检查点对应的剂量或者剂量率 | 剂量计测量 | 直接测量 | 验收 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化
线性 | 剂量率 | 6.1.3.3 |  |  | 剂量计测量 | 直接测量 | 验收 | ≤2% | 第四阶段 | 简单转化
随设备角度位置的变化（剂量） |  | 6.1.4 | 每个能量要设置机架0，180，270三个检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要显示测量条件及标准对应值2Gy | 剂量计测量 | 直接测量 | 推荐 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化
X射线深度吸收剂量特性 |  | 6.2.1 | 每个能量1个输入值， | 需要将输入值直接与设置值运算比较，需要显示测量条件 | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤3%或≤3 mm | 第五阶段 | 复杂转化 | 能替代10cm及5cm水，能支持0.6cc电离室
电子线深度吸收剂量特性 |  | 6.2.2 | 每个能量1个输入值， | 需要将输入值直接与设置值运算比较，需要显示测量条件 | 剂量计测量 | 直接测量 | 六个月 | ≤3%或≤2 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室
随机架旋转的变化（剂量） | X | 6.1.5 | 每个能量需要设置四个不同扇区的检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要设计为每台加速器及TPS个性化RT_plan文件，需要显示测量条件 | 剂量计测量 | 直接测量 | 推荐 | ≤3% | 第四阶段 | 简单转化
随机架旋转的变化（剂量） | 电子 | 6.1.5 | 每个能量需要设置四个不同扇区的检查点，每个检查点需要1-3个输入值 | 需要统计每个检查点下的检测值的最大最小值平均值并代入公式，需要设计为每台加速器及TPS个性化RT_plan文件，需要显示测量条件 | 剂量计测量 | 直接测量 | 推荐 | ≤2% | 第六阶段 | 引入外部设备
X射线方形照射野的对称性 |  | 6.3.1 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 六个月 | ≤103% | 第一阶段 | 设计射野直接开发
X射线方形照射野的均整度 | 5 cm×5 cm ~30 cm×30 cm | 6.3.1 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤106% | 第一阶段 | 设计射野直接开发
X射线方形照射野的均整度 | 大于30 cm×30 cm | 6.3.1 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和20*20 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤110% | 第一阶段 | 设计射野直接开发
辐射束轴在患者入射表面上的位置指示 |  | 6.4.2 | 不含模体的影像，两张图比较 | 单个能量，最大或者最小，两张图10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤2 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发
旋转运动标尺的零刻度位置 | 限束系统旋转轴 | 6.6.2 | 不含模体的影像，分别分析两张图 | 单个能量，最大或者最小，两张图10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤0.5° | 第一阶段 | 设计射野直接开发
照射野的半影 | 应符合厂家给出值 | 6.3.3 | 不含模体的影像 | 两个能量，最大和最小，每个能量单张图，10*10 | 影像分析 | 直接测量 | 推荐 |  | 第一阶段 | 设计射野直接开发
照射野的数字指示（单元限束） | 5 cm×5 cm ~20 cm×20 cm | 6.4.1 | 不含模体的影像 | 单个能量，首选X线检测能量，单张图10*10（Jaw） | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤3 mm或≤1.5% | 第一阶段 | 设计射野直接开发
照射野的数字指示（单元限束） | 大于20 cm×20 cm | 6.4.1 | 不测 |  | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤5 mm或≤1.5% | 第一阶段 | 设计射野直接开发
照射野的数字指示（多元限束） | 10 cm×10 cm | 6.4.1 | 不含模体的影像 | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*40（MLC） | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤3 mm | 第一阶段 | 设计射野直接开发
照射野的数字指示（多元限束） | 最大照射野 | 6.4.1 | 不含模体的影像，分别分析两张图 |  | 影像分析 | 直接测量 | 一个月 | ≤5 mm或≤1.5% | 第一阶段 | 设计射野直接开发
旋转运动标尺的零刻度位置 | 机架旋转轴 | 6.6.1 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，单张图10*10，提示拍片条件 | 铅锤+影像分析 | 等中心明确 | 一个月 | ≤0.5° | 第三阶段 | 设计模体 | 能指示等中心位置，在EPID上呈现清晰的小点，点最好位于模体表面
辐射束轴相对于等中心点的偏移 |  | 6.5.1 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，分析3张图10*10，提示拍片条件，尤其机架角的设置 | 参考指针+影像分析 | 等中心明确 | 一个月 | ≤2 mm | 第三阶段 | 设计模体 | 组合后的模体，0-90-270-180四向同性
治疗床的运动精度 | 垂直 | 6.7.1 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*10比较，提示第二次拍片前移动床，提示加模体负重 | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽
治疗床的运动精度 | 横向 | 6.7.2 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*10比较，提示第二次拍片前移动床，提示加模体负重 | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽
治疗床的运动精度 | 前后 | 6.7.3 | 含模体影像，无需设计Rtpaln | 单个能量，首选X线检测能量，两张图10*10比较，提示第二次拍片前移动床，提示加模体负重 | 影像分析 | 床面负重，直接测量 | 六个月 | ≤2 mm | 第二阶段 | 简单模体 | 模体总重70kg，能平摊成2.0m，同床板宽
电子线照射野的对称性 |  | 6.3.2 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤105% | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室
电子线照射野的均整度 | 沿两主轴方向上80%等剂量线 | 6.3.2 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤15 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室
电子线照射野的均整度 | 沿两主轴方向上90%等剂量线 | 6.3.2 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤10 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室
电子线照射野的均整度 | 两对角线上90%等剂量线 | 6.3.2 | 扫描胶片获得的影像，分别分析两张图 | 两个能量，最大和最小，每个能量两张图，10*10和常用 | 影像分析 | 直接测量 | 三个月 | ≤20 mm | 第六阶段 | 引入外部设备 | 要能插入自显影胶片，同时替代1.5cm、2cm、3cm的水，能支持0.6cc电离室

## 无模体，拍片顺序_RTplan
固定顺序号 | 射野大小 | 限束 | Gantry | 项目序号 | 最短周期 | 检测项目名 | 检测要求 | 项目序号 | 项目周期
1 | 20 | MLC+JAW | 0 | 6.4.2, 6.3.1 | 一个月 | X射线方形照射野的对称性 |  | 6.3.1 | 六个月
2 | 10 | MLC+JAW | 0 | 6.3.1, 6.3.3 | 三个月 | X射线方形照射野的均整度 | 5 cm×5 cm ~30 cm×30 cm | 6.3.1 | 三个月
3 | 10 | JAW | 0 | 6.4.1 | 一个月 | X射线方形照射野的均整度 | 大于30 cm×30 cm | 6.3.1 | 三个月
4 | 10*40 | MLC | 0 | 6.4.1 | 一个月 | 辐射束轴在患者入射表面上的位置指示 |  | 6.4.2 | 一个月
5 | 10 | MLC+JAW | 90 | 6.6.2 | 一个月 | 旋转运动标尺的零刻度位置 | 限束系统旋转轴 | 6.6.2 | 一个月
6 | 10 | MLC+JAW | 270 | 6.6.2 | 一个月 | 照射野的半影 | 应符合厂家给出值 | 6.3.3 | 推荐
7 | 20 | MLC+JAW | 0 | 6.4.2 | 一个月 | 照射野的数字指示（单元限束） | 5 cm×5 cm ~20 cm×20 cm | 6.4.1 | 一个月
[6 empty] | 照射野的数字指示（单元限束） | 大于20 cm×20 cm | 6.4.1 | 一个月
[6 empty] | 照射野的数字指示（多元限束） | 10 cm×10 cm | 6.4.1 | 一个月
[6 empty] | 照射野的数字指示（多元限束） | 最大照射野 | 6.4.1 | 一个月

## 界面
界面 | 展示要素 | 展示目的
1.1 | 项目名 | 看有哪些需要做的
1.1 | 最近一次的检测值
1.1 | 阈值
1.1 | 合格有效期
1.1 | 合不合格
1.1 | 勾选项目框
1.2 | 某项目检测值的折线图
1.2 | 统计的时间区间
1.2 | 平均值
1.2 | 最高值
1.2 | 最小值
2 | 项目名 | 做检测
2 | 发送DICOM RT 文件（组合后的）
2 | 导入影像
2 | 显示影像
2 | 显示检测结果
2 | 确定结果
3 | 项目名 | 配置
3 | 阈值
3 | 有效期
3 | 导入DICOM RT（某一项目的，事先写好，导出时组合）
3 | DICOM 配置
3 | 需要设置临床常用能量档（多个值，两类，X和电子），输出Rtplan用
3 | 需要设置临床最大能量档（两个值，两类，X和电子）【不能从常用能量中逻辑运算获得，必须单独确认】，输出Rtplan用
3 | 需要设置临床最小能量档（两个值，两类，X和电子）【不能从常用能量中逻辑运算获得，必须单独确认】，输出Rtplan用
3 | 需要设置临床首选X线检测能量档（单个值），输出Rtplan用
3 | 需要配置各能量的深度剂量特性值（每个能量一个值），配制时显示测量条件（文本）
3 | 需要设置电子线临床常用照射野（单个值，不小于12cm*12cm），输出Rtplan用